1、基本要求

1.1 血管组织的硬组织及软组织切片，具体质控要求如下：

1.1.1 测试操作: 依据硬组织切片作业指导书及动物组织切片制备及形态学测试作业指导书对样品进行处理分析，初步评估植入物植入后组织局部反应情况。

1.1.2 新生内膜面积=IELA-LA

1.1.3 面积狭窄百分比=NA/IELA X 100%

1.1.4内膜厚度:从内弹力板起至官腔的内膜厚度，求平均。

1.1.5血管损伤积分： 0分：内膜完整，中膜受压但无撕裂；1分：内膜撕裂，中膜明显受压但无撕裂。2分：内膜、中膜可见撕裂，外膜受压但但完整。3分：中膜大量撕裂延伸至外膜。

1.1.6扫描电镜（SEM）血管内皮积分：血管内皮细胞修复情况，以内皮细胞损伤病理形态评估计分标准（0分、1分、2分、3分、4分）。

1.1.7炎性反应积分：参考国外文献标准炎性积分计算：4级（0分、1分、2分、3分）

1.1.8试验报告中用给出以下信息：供试品名称；生产批号；试验方法；各组试验记录；)结果分析与评价

1.2 micro-CT要求：

1.2.1设备要求： X射线源：选择合适的X射线功率和电压参数，以获得最佳的图像分辨率和对比度；确保X射线源在整个扫描过程中保持稳定。探测器：选择高分辨率的探测器，以获取细节清晰的图像；校准：定期对探测器进行校准，确保数据的准确性。旋转平台：旋转平台的运动应精确稳定，避免在旋转过程中出现抖动或偏移。

1.2.2扫描参数设置：选择适当的扫描模式（如全体积扫描或部分体积扫描），根据实验需求设定；设定适当的空间分辨率，通常在微米级别，根据样品的大小和细节要求调整；设定合适的曝光时间，平衡图像质量和扫描时间。

1.2.3数据采集和处理使用专业的软件进行图像数据的采集，确保数据的完整和准确；重建算法：选择合适的图像重建算法，如滤波反投影（FBP）或代数重建技术（ART），以获得清晰的三维图像；进行必要的图像后处理，如降噪、增强对比度等，以提高图像质量。

1.3 扫描电子显微镜（SEM）结合能量色散X射线谱（EDS）分析要求

1.3.1设备要求 SEM设备：选择合适的电子枪类型（如钨灯丝、LaB6或场发射），根据分辨率和成像需求；真空系统：确保真空系统工作正常，提供高真空环境以获得清晰的图像；配备高分辨率的二次电子探测器（SE）、背散射电子探测器（BSE）等，以满足不同成像需求；使用高效率的EDS探测器（如硅漂移探测器，SDD），确保高分辨率和高灵敏度的元素分析；定期对EDS系统进行校准，确保元素定量分析的准确性。

1.3.2实验参数设置 SEM成像参数：根据样品类型和成像需求选择适当的加速电压，一般在5-20 kV之间；调整工作距离以获得最佳分辨率和图像质量；选择合适的扫描速度，平衡图像分辨率和成像时间。EDS分析参数：一般选择较高的加速电压（15-20 kV）以激发更多的X射线信号；选择适当的测量时间，确保获得足够的X射线信号以提高统计准确性；调整EDS探测器的角度和位置，以最大化X射线的收集效率。

1.3.3数据采集和处理 SEM图像采集：使用专业软件进行图像采集，确保图像的分辨率和对比度；进行必要的图像后处理，如噪声滤除、对比度调整等。EDS谱图采集：采集样品的X射线谱图，确保谱图信噪比高；进行定性和定量分析，识别样品中的元素组成和含量。

1.4脏器HE染色质量控制要求：

1.4.1 染色均匀：确保苏木精和伊红染色均匀，无染色过深或过浅现象。

1.4.2组织完整：确保切片过程中组织完整，无裂痕或折叠。

1.4.3 清晰可见：确保细胞核染成蓝紫色，细胞质染成粉红色，组织结构和细胞形态清晰可见。

1.4.4实验室安全：操作过程中使用防护装备（手套、护目镜、实验服），避免接触有害化学品。在通风橱中进行固定、脱水、透明化和封片操作，防止有害气体的吸入。

2、样品质控与测序

2.1投标人负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给招标人。

2.2招标人可根据质控信息，指定需要测序的样品，投标人须在合同签订之日起30个工作日内完成测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

2.3投标人负责实验数据的交付，不限制具体交付方式，硬盘或网络方式等均可。

3、数据接收与确认

3.1交付所有样本实验数据: 交付数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

3.2数据验收，由投标人的项目专员对接客户，对项目产出数据、分析及结果进行沟通确认。

4、质量保证

4.1投标人提供的数据分析服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。

4.2不符合技术参数要求的样品，投标人须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

4.3投标人实施的服务期限长于招标文件规定时（以投标人的投标文件为准）， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

5、检测数据分析

投标人须为检测样品提供病理学分析，包含样本管理、实验流程管理、生物信息分析、数据、影像和报告审核等模块。

6、售后服务

6.1检测样品测试完成，投标人须按照招标人要求进行返样。

6.2投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

6.3数据交付后，投标人应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

6.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，投标人应及时优惠提供所需的相关服务。

7、其他要求及说明

7.1样品寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则有投标人将样品寄送至招标人指定地点。

7.2数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至招标人指定方式和地点。