[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]一、定制离心机 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.离心室尺寸：Φ250mm，适配4×25ml水平转子
[bookmark: OLE_LINK16]2.最大相对离心力≥1950×g，最高转速≥4000rpm，转速精度：≤±10r/min
▲3.具备自动开关取样窗口，窗口有效尺寸不小于200mm×167mm，精度≤5mm
▲4.舱门具有自动开盖/关盖功能，满足机械手臂无障碍抓取样品需求，舱门开启方式包括上开+侧开
▲5.转子自动定位功能，具有等分定位功能，定位重复精度≤±1mm，适配器模组带有中心定位杆，能够满足自动化机械臂安全精准抓取适配器/样品
6.免维护伺服电机，具有高精度自动定位功能
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]7.超静音设计，整机噪声≤65dB（A），总功率≤450W 
8.可用于自动化流水线样品的自动化离心，快速批量样品的制备
9.可开放标准的485通讯接口与协议（MODBUS协议）与外接连接通讯
10.用户管理系统：上机独立关锁/开锁保护，确保设置参数的数据保护
11.智能安全保护：转子不平衡、超速、过流、过压、门盖保护等多种预警保护功能
12.独立可移动的高清7寸触摸屏，可通过接插件连接主机
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]13.外形尺寸：宽*纵深*高不大于355×355×310mm，精度≤5mm

2、 [bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]定制组织解离机主机
[bookmark: OLE_LINK17]▲1.工作甲板符合ANSI/SLAS行业标准，具备不少于12个标准工作板位，不少于4个独立暂存扩展板位，支持搭配抓手模块完成板件转运，支持改造后内嵌离心模块，实现自动离心
▲2.整机占地面积适配标准实验室实验台，主机基础外形尺寸（长×宽×高）不大于87cm×69 cm×84 cm，精度≤1cm
3.主机预留外置堆栈安装接口，后期可扩展不少于4组外置堆栈，本体无需改造
4.三轴运动龙门系统，X/Y/Z三轴定位精度可达0.1 mm
5.本地可视化运行状态显示，设备配置透明前开门、双侧观察窗，方便实验人员观察内部工况
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]▲6.支持设备开放软件权限，兼容图形化的在线编辑器和python编程方式写入实验方案
[bookmark: _GoBack]7.主机固件支持在线升级，后期新增功能、模块拓展可通过固件迭代实现，无需更换主机硬件

3、 [bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]定制机械臂机架、地轨和控制器等
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]▲1.机架有效长度约2500mm；机架台面离地高度600mm，台面宽度≥580mm，误差≤5mm，机架可拆分不少于两节，满足楼宇搬运上楼需求，预留模块对接接口
2. 控制器在下架内，控制器与外面交互的RS485、USB、网口、HDMI电源接口，在钣金上有接口
3. 一体化平台控制，电控用多轴边缘控制器控制机械臂和地轨的电机
4. 地轨有效行程≥2000mm，最大负载80公斤，重复定位精度≤±0.05mm
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